## Slide 1: Dispositivo de control a partir de señales electromiográficas
Hecho por: Kenny Jaimes
Tutor: Gerardo Fernández López
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Coordinación de Ingeniería y Tecnología Electrónica

## Slide 2: Dispositivos de control

## Slide 3: Dispositivos de control
Kinect
LeapMotion
Myoband

## Slide 4: Objetivo
Diseñar e implementar un prototipo del dispositivo de control por gestos.

## Slide 5: Detección de gestos – Señales EMG
Señales EMG
Gestos

## Slide 6: Diseño general
1
Preprocesamiento
(Acondicionamiento)
Procesamiento
3
Análisis
2

## Slide 7: Diseño general
Acondicionamiento de la señal
Sistema de acondicionamiento:
Amplificación
Filtrado
Rectificación
Señal cruda medida en la piel
Señal preprocesada

## Slide 8: Diseño general
Procesamiento
Flujo continuo de señal preprocesada
Segmento de la señal digitalizada
Adquisición:
Conversión analógico-digital
Guardado de datos.
Procesamiento de la señal:
Extracción de características
N elementos numéricos que corresponden a las características extraídas
C1, C2, C3, C4,…..Cn

## Slide 9: Diseño general
Análisis
  Aprendizaje de maquinas - Red neuronal artificial

## Slide 10: Diseño general
1
Preprocesamiento
(Acondicionamiento)
Procesamiento
3
Análisis
2
1
Obtener el libro
Ir a la receta
3
Leer
2

## Slide 11: Diseño general
Dispositivo
Sistema de acondicionamiento
Procesamiento de las señales
Reconocimiento de gestos
Usuario
Aplicación

## Slide 12: Preprocesamiento de la señal EMG: Sistema de acondicionamiento

## Slide 13: Acondicionamiento
Medición: tomar la señal EMG de la superficie de la piel.
Amplificación: Amplificar la señal cruda de los pocos de milivoltios a los pocos voltios.
Filtrado: eliminar los componentes frecuenciales fuera de la banda deseada.
Rectificación: llevar la señal bipolar a unipolar.

## Slide 14: Acondicionamiento
Diagrama del acondicionamiento
Circuito de acondicionamiento
Electrodos
Filtro pasa bajo
Preamplificación
Filtro pasa alto
Amplificación
Rectificación

## Slide 15: Acondicionamiento
Medición

## Slide 16: Acondicionamiento
Medición

## Slide 17: Acondicionamiento - Amplificación
Preamplificación:
Etapa de pre-amplificación:
Amplificar la señal
Alto factor de rechazo al modo común (CMRR)
Alta impedancia de entrada
Eliminar los componentes DC
Medición en la superficie de la piel
Señal limpia en el orden de los cientos de milivoltios

## Slide 18: Acondicionamiento - Amplificación
Preamplificación:
  Alto factor de rechazo al modo común. CMRR > 80dB.
  Alta impedancia de entrada. Impedancia > 100 M Ω.
  Corta distancia a la fuente (electrodos).
  Fuerte supresión de la señal DC

## Slide 19: Acondicionamiento - Amplificación
Preamplificación - Amplificador de instrumentación INA121:
  Ganancia variable de hasta 10000V/V.
  CMRR de 106dB (a G=100V/V).
  Impedancia de 1012Ω

## Slide 20: Acondicionamiento - Amplificación
Preamplificación - Amplificador de instrumentación INA121:

## Slide 21: Acondicionamiento - Amplificación
Preamplificación
Preamplificación
INA121
Filtro pasa bajo
Señal EMG cruda
Señal amplificada

## Slide 22: Acondicionamiento - Amplificación
Preamplificación – Filtro pasa bajo:

## Slide 23: Acondicionamiento - Amplificación
Preamplificación

## Slide 24: Acondicionamiento - Filtrado
Filtrado de la señal EMG
  Banda de frecuencias: 20Hz - 500Hz
  Pendiente en frecuencia de corte: -40 dB/década
  Filtro Butterworth de 2do orden
  Factor de calidad

## Slide 25: Acondicionamiento - Filtrado
Filtro pasa alto Sallen Key

## Slide 26: Acondicionamiento - Filtrado
Filtro pasa alto Sallen Key

## Slide 27: Acondicionamiento - Amplificación
Segunda etapa de amplificación
Amplificador no inversor:

## Slide 28: Acondicionamiento - Amplificación
Segunda etapa de amplificación
Amplificador no inversor:

## Slide 29: Acondicionamiento - Rectificación
Circuito rectificador de onda completa - “TI Precision Designs: Verified Design Precision Full-Wave Rectifier”

## Slide 30: Acondicionamiento - Rectificación
Circuito rectificador de onda completa
Semiciclo positivo:
Semiciclo negativo:

## Slide 31: Acondicionamiento - Filtrado
Filtro pasa bajo – Filtro Butterworth 8vo orden MAX7480:
Alimentación máxima 5V.
Control de frecuencia a partir de un capacitor o un reloj externo.
Frecuencia de corte variable 1Hz – 2KHz.

## Slide 32: Acondicionamiento - Filtrado
Filtro pasa bajo – Filtro Butterworth 8vo orden MAX7480:
Control de frecuencia por reloj externo (Flex time module):

## Slide 33: Acondicionamiento - Filtrado
Filtro pasa bajo – Filtro Butterworth 8vo orden MAX7480:

## Slide 34: Acondicionamiento - Alimentación
Reguladores de voltaje ±5V

## Slide 35: Acondicionamiento
Circuito de acondicionamiento – Parte 1

## Slide 36: Acondicionamiento
Circuito de acondicionamiento – Parte 2

## Slide 37: Acondicionamiento
Resultado del acondicionamiento
Salida del Amplificador de instrumentación 10mV/div- 10ms/div
Salida del filtro pasa bajo – 1V/div- 10ms/div

## Slide 38: procesamiento de las señales EMG

## Slide 39: Procesamiento
Digitalizar la señal y guardar los datos.
Extracción de características

## Slide 40: Procesamiento
Microprocesador: MK22f de NxP
MK22F

## Slide 41: Procesamiento – Digitalización y guardado de datos
Diagrama del guardado de datos
Adquisición:
Se digitaliza la señal con ayuda del ADC
Se guarda una ventana temporal de la señal EMG
Flujo continuo de datos
Arreglo de m medidas
M1, M2, ……,Mm

## Slide 42: Procesamiento – Digitalización y guardado de datos
Conversor analógico digital
Conversión continua.
Resolución de 16bits: 3,3V divididos en 216=65536 valores posibles.
Promedio por Hardware: 32 mediciones.
Conversión de dos señales EMG.

## Slide 43: Procesamiento – Digitalización y guardado de datos
Conversor analógico digital
Conversión continua.
Resolución de 16bits: 3,3V divididos en 216=65536 valores posibles.
Promedio por Hardware: 32 mediciones.
Conversión de dos señales EMG.

## Slide 44: Procesamiento – Digitalización y guardado de datos
Ventana de tiempo
Componente frecuencial mas bajo: 20Hz

## Slide 45: Procesamiento – Extracción de características
Características
Media de la señal.
Varianza.
Cambio de signo de la pendiente.
Longitud de forma de onda.
Amplitud de Willison.

## Slide 46: Procesamiento – Extracción de características
Diagrama de extracción de caracteristicas
Extracción de características:
Media
Varianza
Cambio de signo de la pendiente
Longitud de forma de onda
Amplitud de Willison
5 elementos numéricos correspondientes a las características
Segmento de la señal
Arreglo de 1000 elementos
M1, M2, ……,M1000
C1, C2, C3, C4, C5

## Slide 47: Procesamiento – Extracción de características
Media: valor promedio de la señal.

## Slide 48: Procesamiento – Extracción de características
Varianza: densidad de potencia en el musculo.

## Slide 49: Procesamiento – Extracción de características
Cambios de signo de la pendiente
Umbral = 0,00001
Medidas | M1 | M2 | M3 | … | M1000
M. Desplazadas a la derecha | 0 | M1 | M2 | … | M999
M. Desplazadas a la izquierda | M2 | M3 | M4 | … | 0

## Slide 50: Procesamiento – Extracción de características
Longitud de forma de onda “Waveform Length”
Medidas | M1 | M2 | M3 | … | M1000
M. Desplazadas a la derecha | 0 | M1 | M2 | … | M999

## Slide 51: Procesamiento – Extracción de características
Amplitud de Willison
Umbral = 10mV
Medidas | M1 | M2 | M3 | … | M1000
M. Desplazadas a la izquierda | M2 | M3 | M4 | … | 0

## Slide 52: Análisis

## Slide 53: Análisis
Red neuronal artificial
Prealimentada (“Feedforward”) .
Búsqueda de patrones.
Entrenamiento a partir del algoritmo de propagación hacia atrás (“Backpropagation”).
Aprendizaje supervisado.

## Slide 54: Análisis
Red neuronal artificial prealimentada
F(x) : función de transferencia

## Slide 55: Análisis - Entrenamiento
Algoritmo de aprendizaje: Propagación hacia atrás.

## Slide 56: Análisis - Entrenamiento
Función de error: entropía cruzada
Cuantifica la diferencia entre dos distribuciones probabilísticas, una verdadera y otra la predicha.

## Slide 57: Análisis - Entrenamiento
Ejemplo función de error: entropía cruzada
Probabilidad verdadera: 0/1/0
Probabilidad predicha: 0,25/0,6/0,15

## Slide 58: Análisis - Entrenamiento
Diagrama del proceso de entrenamiento
10 características extraídas (dos señales)
C1, C2, C3, C4,…..C10
Se guardan M muestras en un archivo “.CSV”
Se cargan las medidas como una matriz
10 x M
Se crea matriz 4 x M de salida (4 gestos entrenados)
Entrenamiento de la red
Pesos de cada conexión

## Slide 59: Análisis - Entrenamiento
Entrenamiento supervisado
A11 | A12 | … | A1M
A21 | A22 | … | A2M
… | … | … | …
AC1 | AC2 | … | ACM
B11 | B12 | … | B1M
B21 | B22 | … | B2M
… | … | … | …
BG1 | BG2 | … | BGM
Muestras
Características
Matriz de entradas
Matriz de salidas esperadas
Gestos
Muestras

## Slide 60: Análisis - Entrenamiento
Ejemplo: Matriz de salida
Matriz de salidas esperadas
Matriz de salidas esperadas
Gestos
Muestras
B11 | B12 | … | B1M
B21 | B22 | … | B2M
B31 | B32 | … | B3M
0 | 1 | … | 1
0 | 0 | … | 0
1 | 0 | … | 0

## Slide 61: Análisis - Entrenamiento
Carga de las muestras
Características
Archivo de valores separados por coma (“.CSV”)

## Slide 62: Análisis - Entrenamiento
Carga de las muestras
Archivo de valores separados por coma (“.CSV”)
Matriz de entrada

## Slide 63: Análisis - Entrenamiento
Carga de las muestras
Salidas esperadas en archivo “.CSV”
Matriz de salidas

## Slide 64: Análisis - Implementación
Estructura de datos

## Slide 65: Análisis - Implementación
Estructura de datos
C1
C2
…
C10
B=1
V.E.
w1,1 | w1,2 | … | w1,11
w2,1 | w2,2 | … | w2,11
… | … | … | …
w10,1 | w10,2 | … | w10,11
Wa
w1,1 | w1,2 | … | w1,11
w2,1 | w2,2 | … | w2,11
w3,1 | w3,2 | … | w3,11
w4,1 | w4,2 | … | w4,11
Ws

## Slide 66: Análisis - Implementación
Capa oculta
Vector de entrada V.E. con 11 elementos
10 características + Bias
Matriz Wa 10x11
Con los pesos de las conexiones entrada-C. Oculta
Vector con las 10 neuronas de la capa oculta
Función de transferencia de la capa oculta
W1,1 | W1,2 | … | W1,11
W2,1 | W2,2 | … | W2,11
… | … | … | …
W10,1 | W10,2 | … | W10,11
C1
C2
…
C10
B=1
Y1
Y2
…
…
Y10

## Slide 67: Análisis - Implementación
Función de transferencia: capa oculta

## Slide 68: Análisis - Implementación
Capa oculta
Vector de la capa oculta con 11 elementos
10 neuronas+ Bias
Matriz 4x11
Con los pesos de las conexiones C. Oculta-salida
Vector con las 4 salidas
Función de transferencia
en la salida
A1
A2
…
A10
B=1
W1,1 | W1,2 | … | W1,11
W2,1 | W2,2 | … | W2,11
… | … | … | …
W4,1 | W4,2 | … | W4,11
G1
G2
G3
G4

## Slide 69: Análisis - Implementación
Función de transferencia: Salida

## Slide 70: Análisis - Implementacion
Red neuronal resultante

## Slide 71: Análisis
Resultados de la red neuronal

## Slide 72: Análisis
Interpretación de los gestos
Probabilidades
P1, P2, P3, P4
Se toma la probabilidad
¿Dicha probabilidad es mayor que la suma del resto?
Ese es el gesto ejecutado
No se actualiza el gesto previamente detectado
Si
No

## Slide 73: Programa de demostración

## Slide 74: Programa de demostración
Programa de demostración

## Slide 75: Programa de demostración
Modelos de la mano
En descanso
Hacia la izquierda
Hacia la derecha
Abierta

## Slide 76: Programa de demostración
Posiciones de la cámara
En descanso
Hacia la izquierda
Hacia la derecha
Abierta

## Slide 77: Programa de demostración

## Slide 78: Conclusiones

## Slide 79: Recomendaciones
Entrenamiento
Llevar el circuito a una tarjeta, alimentación por baterías, comunicación inalámbrica, electrodos secos, adquirir mas señales, empacar todos los elementos en un brazalete y hacer uso del acelerómetro para el movimiento del brazo.
Estudiar la influencia de las características.
Considerar las potenciales aplicaciones.